## Київ
Прилад | Кількість | Короткий опис | Технічна характеристика | Метрологія | Виробник | Перелік додаткових робіт та витрат
Хроматограф (газовий) | 1 | якісний і кількісний аналіз для визначення ДМС, діацетилу та сірки в пиві,квасах, сидрахта та напоях | ГХ на базі Clarus 690 з ЕЗД/ECD та ПФД/ECD FPD Температурний діапазон прогріву печі від 40 до 170*С Діапазон температур термостату від -95 ˚C (з допоміжним обладнанням) до 450˚C; Діапазон швидкості нагрівання, що може бути запрограмований, від 0,0 до 160°С/ECD хв із кроком програмування 0,1°С; - Програмована пневматична система повинна забезпечувати пряме налаштування у: мл/ECD хв або psig, або кПа, або см/ECD с; - Пневматична система для газу-носія компенсує коливання температури та тиску навколишнього середовища; - Термостат колонок має бути чутдивим до зміни температури навколишнього середовища не більше, ніж 0,05°С при зміні температури середовища на 5°С; - Автоматична перевірка герметичності (тест на протікання) за допомогою програмованого управління пневматики; - Діапазон програмування температури інжектора/ECD випаровувача від 50°С до 450°С; - | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | - | для монтажу газових ліній необхідна мідна трубка із зовнішнім діаметром 1/8 дюйма із ущільненнмя типу "метал-метал", наприклад з'єднання типу "Swagelok" на 1/8 дюйма (не допускається пайка, а також використання полімерних матеріалів та гуми) Редуктори на балони із вихідним тиском макс до 5 Бар - 2шт на газ носій до 8 Бар - 2 шт Кисневі редуктори - 3 шт Водневий редуктор - 1 шт балон гелію (чистота 99,9995%)- 1 шт Балон водню (чистота 99,9995%)- 1 шт Балон повітря сухого("нульова" чистота і вище0-)-1 шт Балон з азотом (чистота 99,9995%)- 1 шт безперебійник встановленн в лабораторії окремого щитка від однієї фази та встановлення 8 додатових розеток введення в роботу та навчання персоналу
Хроматограф (рідинний) | 1 | Рідинний хроматограф для визначення гіркоти у пиві (ізо-альфа-кислот) | ВЕРХ-система на базі LC300 з УФ/UV та UV та RP-колонкою для визначення гіркот у пиві Цикл інжекції менше ніж 20 сек. Перехресне забруднення зразка менш ніж 0,005%. Термостатування зразків від +4 до +40 °C. Вбудований кольоровий дисплей із відображенням всіх необхідних даних системи ВЕРХ. Вбудований термостат для колонок з діапазоном термостатування від +5°C (до температури навколишнього середовища) до +60 °C | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | Agilent/ Perkin Elmer | безперебійник встановленн в лабораторії окремого щитка від однієї фази та встановлення 8 додатових розеток введення в роботу та навчання персоналу
Benchtop pH/ISE meter | 1 | іономір лабораторний для визначення катіонів натрію в суслі, пиві з форфасу та готовій продукції | Діапазон виміру: -2.000…20.000 рН з обраною дискретністю 0,001/0,01/0,1; рХ -2,000...20,000, - 2000,0...2000,0 мВ, температури -30...130С, ручна або автоматична термокомпенсація, універсальний комбінований рН електрод InLab Expert Pro-ISM ( вимірювальний електрод, електрод порівняння і термодатчик в одному корпусі) | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | Згідно тендеру | введення в роботу та навчання персоналу
Прилад для заміру СО2/О2 комбінований | 1 | Переносний цифровий прилад призначений для вимірювання концентрації розчиненого кисню та вимірювання вмісту вуглекислоти в пиві, квасу, сидрі, розлитому в пляшки, форфаси, буферні ємності | вміст СО2 - г/л або % : г/л; точність:+/- 0,01 г/л - Вміст О2: 0,0...2000 ррв; точність: +/- 1 ррв + 2% від вимірюваного значення - температура: -5, +40 С - Тиск: 0,0...10 бар; точність: +/- 0,2 бар - час виміру: 120 сек Комплектація: сервісний набір, інструкція українською мовою, набір шлангів підключення, захисний кожух | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | Хафманс | введення в роботу та навчання персоналу
Forcing test device | 1 | Циркуляційний термостат з закритою ванною для термостатування зразків всередині. Температурний цикл імітує штучне старіння і повторюється до того часу, поки проявиться перше помутніння | Діапазон робочих температур -38...+100°C Стабільність температури ±0.01 °C Потужність нагріву 2 kW Середовище - Етанол °C 20 10 0 -10 -20 -30 Холодоагент R449A Продуктивність насосу нагнітання 0.1...0.7 bar Габарити (Ш×Д×В) 45 x 64 x 95 cm Корпус бані Нержавіюча сталь Кришка бані інтегрована | Сертифікат калібрування | Згідно тендеру | введення в роботу та навчання персоналу
Торк-тестер | 1 | вимірювач зусилля відкручування кришки кронен та ПЕТ | точність та лінійність RH 1%, LH 1% від фактичного показника. | Сертифікат калібрування | Згідно тендеру | введення в роботу та навчання персоналу
Turbidity meter | 1 | лабораторний турбідиметр для визначення мутності сусла, нефільтрованого/фільтрованого пива, передбачення стійкості пива в кюветі або безпосередньо у пляшці. | принцип виміру - вимір розсіяних частинок, що визначають каламутність пива, під певним кутом світла. - Кут вимірювання: 90 і 25 градусів - оптична система повинна компенсувати вплив кольору пляшок та кольору пива на величину мутності - Шкала вимірювання: 0,,,,,300 ЕВС зі стандартною кюветою; 500 ЄВС - із спеціальною - одиниці виміру - EBC, FTU, Helm, ASB - Довжина хвилі світла для вимірювання: 650 +/ 30 нм, LED( згідно з рекомендаціями EBC); - обертання пляшки для підвищення точності вимірювання - Можливість швидкої верифікації показань за допомогою твердотільного стандарту -калібрування - по розчину формазину - Можливість вимірювання каламутності при 0 °С підключенням зовнішніх охолоджувальних пристроїв -Температурний режим для бані: 0...+40°С Розмір пляшки: діам 50..90 мм, висота: 350 мм. | Сертифікат калібрування | Хафманс | введення в роботу та навчання персоналу
Колба Карлсберг | 2 | Призначена для стерилізації сусла та асептичного розведення чистої дріжджової культури в лабораторних умовах. | • Стерилізація колби та ферментаційного середовища за допомогою нагрівальної плити, відкритим полум'ям або автоклавуванням • Запобіжний клапан подвійної дії для захисту ємності та подачі стерильного повітря без втрати тиску, який забезпечить захист від впливу зовнішнього середовища • Інокуляція / Екстракція за допомогою мікропорту з мембраною Septum • Запатентований стерильний перепускний клапан зі стерильною трубкою • Манометр для контролю тиску (тиск від 0 до 1.5 бар) • Термометр для контролю температури (температура від 0 до 110 °С) | Сертифікат калібрування | Альфа Лаваль | введення в роботу та навчання персоналу

## Львів
Прилад | Кількість | Короткий опис | Технічна характеристика | Метрологія | Виробник | Перелік додаткових робіт та витрат | вартість, грн
Прилад для визначення стійкості піни HAFFMANS NIBEM | 1 | Призначений для визначення стабільності піни у газованих напоїв, створеної за рахунок високого тиску, за методикою NIBEM. Прилад застосовується для автоматизованого вимірювання і аналізу показника стабільності піни, тобто зниження рівня поверхні піни у напою з плином часу. | Прилад застосовується для автоматизованого вимірювання і аналізу показника стабільності піни за методикою NIBEM. Діапазон вимірювань Показник стійкості 5-999 секунд Температура 10-40 ⁰С Точність вимірювань/похибка Показник стійкості – 1 секунда Температура -0,5 ⁰С набір аксесуарів Блок живлення Мережевий кабель Стакан для вимірювання – 2 шт Метрологічна атестація Навчання персоналу Інструкція по експлуатації на українській мові | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | HAFFMANS NIBEM TPH | • Стакан зі стандартного скла - внутрішній діаметр 60 мм, внутрішня висота 120 мм. • Пристрій для відбору проб Inpack 2000 - тип ISD2000: • В упаковці: головка для приготування піни
Benchtop pH/ISE meter | 1 | іономір лабораторний для визначення катіонів натрію в суслі, пиві з форфасу та готовій продукції | Діапазон виміру: -2.000…20.000 рН з обраною дискретністю 0,001/0,01/0,1; рХ -2,000...20,000, - 2000,0...2000,0 мВ, температури -30...130С, ручна або автоматична термокомпенсація, універсальний комбінований рН електрод InLab Expert Pro-ISM ( вимірювальний електрод, електрод порівняння і термодатчик в одному корпусі)Блок живлення Мережевий кабель Метрологічна атестація Навчання персоналу Інструкція по експлуатації на українській мові | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | Згідно тендеру | Блок живлення/Безперебійник
Спектрофотометр+ тест набори типу Spectroquant Prove 300 | 1 | Прилад призначений для чутливих вимірювань , таких як аналіз питної води. Spectroquant® Prove 300 запрограмований на широкий спектр тестів Spectroquant® с реагентами. Сумісний із кюветами діаметром 10, 20 або 50мм для різних діапазонів вимірювань | Метод вимірювання: технологія референтного променю Робочий діапазон довжин хвиль: 190 – 1100 нм Тип лампи: Ксенонова імпульсна лампа Режими вимірювання: Концентрація, поглинання, пропускання, багатодовжинне сканування спектру та кінетика поглинання/пропускання. Відтворюваність довжини хвилі: ± 0.2 нм Точність довжини хвилі: ± 1 нм Розміри кювет: 16 мм круглі кювети та 10, 20, 50 мм прямокутні кювети Кюветотримач:Кюветотримач можна зняти для легкого миття. Блок живлення, Мережевий кабель Тест набори введення в експлуатацію навчання персоналу Інструкція по експлуатації на українській мові | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | Мerk | Блок живлення /Безперебійник тести Spectroquant® с реагентами. Сумісні із кюветами діаметром 10, 20 або 50мм для різних діапазонів вимірювань
Мобільний Фотометр | 1 | Призначена для визначення якості природної, питної та стічної води і використовується з набором тест-реагентів для кожної з своїх запрограмованих методик, що виключає необхідність складних і дорогих процедур приготування робочих розчинів і градуювання приладу. Фотометр є переносний хімічною лабораторією. З його допомогою можна провести в лабораторних умовах аналіз води по виробничому процесу | Технічні характеристики для закупівлі Межі вимірювань низькі , високі концентарції Лужність, жорсткість , кальцій, магній, хлор, хлориди, діоксид хлору , залізо, мідь, цинк, марганець, нітрати, нітрити, фосфати, сульфіти, сульфіди, Точність ± 0.005 Допустима температура повітря: 5-40 ºС • Вологість повітря: 30 ... 90% (без конденсації) Набір аксесуарів Кювети Реактиви Блок живлення, Мережевий кабель Батарейки Метрологічна атестація Навчання Інструкція по експлуатації на українській мові | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | Palintest | Блок живлення /Безперебійник набір тестів
Фільтротримач STERIFIL 47 мм XX1104710 | 50 | Воронка призначена для мембранної фільтрації при мікробіологічному контролі. Використовуються щоденно для фільтрації води, сусла, пива. Існуючі зношені пошкоджені. Необхідна заміна | Технічні характеристики для закупівлі Об’єм 250мл - 50 штук | - | виробник за тендерним розподілом, проте сумісництво із фільтраційною установкою Merk | паперові фільтри
Автоматичний титратор | 1 | Прилад призначений для виконання рутинних щоденних аналізів. Прилад являє собою комбінацію точної автобюретки, рН/мВ-метра і вбудованого мікрокомп'ютера. Дозволяє проводити кислотно-основне або окисно-відновне титрування. | Технічні характеристики для закупівлі Діапазон вимірювань рН -4,00—18,00 Діапазон вимірювань mV -2000—+2000 Діапазон вимірювань температури -75°С до + 175°С Дисплей Графичний рідиннокристалічний Точність дозування помилка при 100% обєму :0,15% Відтворювання : 0,05% Калибровка 2 або 3-точкова (в памяти 8 буферних розчинів ) Вхід для вимірювального pH/мВ, розем DIN или BNC, з автоматичним розпізнаванням электроду Набір аксесуарів Електроди Мережевий кабель Блок живлення Метрологічна атестація Навчання Інструкція по експлуатації на українській мові | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | Згідно тендеру | набір аксесуарів Електроди Блок живлення /Безперебійник
Прилад для вимірювання вмісту СО2 в cкло, ПЕТ (типу Haffmans ) | 1 | Прилад призначений для вимірювання масової концентрації вуглекислоти в рідині в пляшці різних форматів ( скло, банка, ПЕТ) | Технічні характеристики для закупівлі Прилад призначений для вимірювання вуглекислоти в рідині в пляшці. Прилад складається із штатива, підіймального механізму, манометра, приспосіблення для видалення вуглекислоти, голки/проколювача , з’єднувальних шлангів Вимірювання: вміст СO2 Діапазон вимірювання 2,0 – 10,0 г/л Похибка: ± 1 ppb + 2% Вимірювання величини ± 0,01 г/л одиниці вимірювання : ppb, мкг/л, ppm, мг/л, % г/л, % по массе, по объему, кПа Температура: -5,0 – 40,0 C, похибка ± 0,2 C Тиск : 0,0 – 10,0 бар, похибка ± 0,01 бар Набір аксесуарів Джерело живлення Мережевий кабель Вкладки для різного типу тари Манометр, давач тиску, термометр Метрологічна атестація Навчання Інструкція по експлуатації на українській мові | декларація відповідності (модуль B+D або B+F або G) та метрологічне маркування на приладі згідно технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ | Нaffmans | -
Мікроскоп з екраном/камерою, можливість перенести фото на ПК | 1 | Прилад призначений для рутинної роботи для мікробіологічного контролю виробничого процесу | Объективи: 4x, 10x, 40x Збільлшення : 30x-1125x Разъемы: SD, USB, micro HDMI Підсвітка : верхня, нижня Тип освещения: LEDНабір аксесуарів Джерело живлення Мережевий кабель Навчання Інструкція по експлуатації на українській мові | - | згідно тендеру | -